全自动化学发光免疫分析仪操作流程

总体要求

- 质控品实际测量值尽量在靶值的±SD内，不能超过±2SD；

- 在开机时进行一次质控；质控结果要求日内CV<3%，日间CV<5%；

- 10%的样品进行平行测定，超过设定线性范围的结果自动/手动，加入相关检测指标的稀释液，重新测定；

- 根据不同的检测指标，每个样本可能需要18-40分钟；每小时检测样本量在60-120个左右，

- 仪器维护做到最佳。

全自动免疫分析仪操作流程

前期准备：

器材：样本管（代理商处购买）、tip头（专用板装，代理商处购买）、反应杯(专用，代理商处购买)

试剂：纯水、检测试剂（）清洗剂（酸性、碱性）、仪器专用洗液（1、2、3）、清洁液、75%酒精、消毒液

样品：血样（根据检测指标的试剂盒说明书里的信息来计算需要的量）、质控品（根据试剂说明书分装需要的量，不使用需要冷冻）、标准品（每次定标需要使用，根据说明书分装需要的量，不使用需要冷冻）

- 开机前检查

  - 反应杯是否充足（不得超过2包）

  - 样品吸嘴是否充足（一般不超过3盒）

  - 针的检查：试剂针、样品针针尖是否挂水、脏污、弯曲，搅拌棒、清洗结构喷嘴是否挂水、污染、有无弯曲；试剂针、样品针有无漏气、气泡；

  - 酸试剂，碱试剂，洗液1，洗液2，洗液3，清洁液的量是否达到规定高度并且没有气泡

  - 纯水是否足够且没有气泡。

  - 废液桶、废杯桶、废样品吸嘴桶是否倒空；

- 开机

打开Centaur XP仪器左下方的电源开关，等待1min后按计算机绿色启动按钮 (5min)

- 确认仪器状态

  - 每次开机进行仪器月保养程序

  - 反应杯，样品吸嘴, 蒸馏水，酸试剂，碱试剂，洗液1，洗液2，洗液3，清洁液，以及废液，废杯，废样品吸嘴等都显示OK状态

  - 系统状态变为Ready

- 校准

  - 大规模样品测试开始前用校正品校正，以后需要时再做校正；

  - 每天开机后进行试剂空白校正（除hsCRP）；

- 质控

开机质控品的测定。

- 常规分析

  - 首批样品（50份）的批量输入、测定；

  - 实时打印；

  - 下一批样品（50份）输入，但盘号必须改变；

  - 当前批样品结果的确认、如需要重测的样品一律放置在急诊位进行重测（急诊一旦设置，不可更改；没有完成的急诊样品必须完成后才能重复利用原来的急诊位置）；

  - 穿插其中的质控结果确认（一旦失控、停止加样）；

  - 重测加样停后将当前批样品重新放回试管架中，再次核查样品是否有问题；

  - 放入下一批样品、启动测定；

  - 上述步骤2到步骤5的重复，直到所有结果经过确认。

- 结束工作

  - 结束阶段质控品的测定；

  - 测定结果全部选定后先光盘保存，并备份到其他电脑上暂时保存；

  - 试剂余量的检测和登记；

  - 仪器的日保养；

  - 关机

- 关机后的工作

  - 用消毒棉签蘸75％酒精清洗试剂针、样品针、搅拌棒等；

  - 质控品、样品处理；

  - 各检测试剂回收、4℃冰箱保存；

  - 实验室的初步整理和清洁；

  - 纯水准备（3桶）。

| 试剂 | GLU |  |  | TG | TCH | LDL | HDL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1（μl） | 200 |  |  | 180 | 150 | 210 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 富余量（μl） | 23 |  |  | 22 | 19 | 24 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| total（μl） | 223 |  |  | 202 | 169 | 234 | 202 |  |  |  |  |  |  |
| 包装size（ml） | 280 |  |  | 540 | 540 | 135 | 270 |  |  |  |  |  |  |
| 可测tests | 1256 |  |  | 2673 | 3195 | 577 | 1337 |  |  |  |  |  |  |
| 113(90 +10+3+10) tests (ml)* | 25.199 |  |  | 22.826 | 19.097 | 26.442 | 22.826 |  |  |  |  |  |  |
| 225(180 +20+5+20) tests (ml) | 50.175 |  |  | 45.45 | 38.025 | 52.65 | 45.45 |  |  |  |  |  |  |
| 337(270+30+7+30) tests (ml) | 75.151 |  |  | 68.074 | 56.953 | 78.858 | 68.074 |  |  |  |  |  |  |
| R3（μl） |  | 50 | 90 |  | 50 | 70 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 富余量（μl） |  | 13 | 16 |  | 13 | 15 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| total（μl） |  | 63 | 106 |  | 63 | 85 | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 包装size（ml） |  | 70 | 270 |  | 180 | 45 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 理论可测tests |  | 1111 | 2547 |  | 2857 | 529 | 1216 |  |  |  |  |  |  |
| 拟订购量（4200tests） |  | 3.9 | 1.7 |  | 1.5 | 8.1 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 113(90 +10+3+10) tests (ml) |  | 7.119 | 11.978 |  | 7.119 | 9.605 | 8.362 |  |  |  |  |  |  |
| 225(180 +20+5+20) tests (ml) |  | 14.175 | 23.85 |  | 14.175 | 19.125 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |
| 337(270+30+7+30) tests (ml) |  | 21.231 | 35.722 |  | 21.231 | 28.645 | 24.938 |  |  |  |  |  |  |
| 实际/理论 |  | 90.5％ | 90％ |  | 90％ | 91.0％ | 90.7％ |  |  |  |  |  |  |
| X3 |  | 1050 | 2430 |  | 2160 | 540 | 1080 |  |  |  |  |  |  |

- 当日数据整理

  - 样品测定原始数据、平行测定数据、质控数据分类整理和备份；

  - 试剂余量、第二天试剂需要量的计算、试剂初步准备。

样品消耗量

单次测定：12μl＋52.4μl=64.4μl

平行1次测定后共消耗：64.4x2=128.8μl

注：平行测定必须避开需要重新测定的样品(推前或者往后1个代替)

试剂消耗量

1. *括号中90表示样品数；第一个10表示平行测定10％的数为10；3表示质控次数（开始1次质控＋每1质控/100tests＋结束1次质控）；最后的10表示可能有10％的样品超过设定的线性范围，需要重新测定的数目。

2.实际可测tests为上述‘理论可测tests’的95％，实际需要的用量需要在上述基础上乘以1.06；

水消耗量

按1小时消耗30L，则一天6小时需要180L水，根据纯水装置的产水能力，随时需要准备好3桶水，1个空桶。

样品准备

样品从-80℃冰箱取出后，放置室温后充分冻融（无沉淀装物质在管壁等），离心，小心吸取上层清液150μl待测，同时各吸取120μl于eppendof管中（共2支），剩余110μl不分装。

具体时间安排（估计）

测定空白杯大约需要14分钟，测定值将被存储在硬盘中；

通电后，反应槽温度稳定地达到37±0.1℃大约需要20分钟；

参数设定

| 项目 | GLU | TG | TCH | LDL | HDL | FER | HSCRP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mmol/L | mmol/L | mmol/L | mmol/L | mmol/L | ng/ml | mg/L |
| 线性范围 | 0.0-55.51 | 0.0-22.58 | 0.0-20.69 | 0.0-10.34 | 0.0-4.65 | 5-300 | 0-10 |
| 参考范围 | 3.9-6.1 | 0.22-1.21 | 2.86-5.20 | 1.56-3.38 | 0.78-2.2 | 男：15-200 女：12-150 | <3.0 |
| 参考范围 (mg/dl) | 70-110 mg/dl | 20-110 mg/dl | 110-200 mg/dl | 60-130 mg/dl | 30-85 mg/dl |  |  |
| 拟定重新测定线性允许范围 | >3.0 mmol/L | 0.0-22.58 mmol/L | 0.0-20.69 mmol/L | 0.0-10.34 mmol/L | 0.0-4.65 mmol/L | 20-300 ng/ml | 0.0-10 mg/L |

注：颜色不同是为单位不同。