VisualSonics Vevo2100成像系统

快速操作指南：

这是获取图像、分析数据并导出你的分析结果的高级程序。

你将会发现这个快速操作指南非常实用：

- 如果你对超声成像系统如何工作熟悉并且你想亲身体验和尝试

- 如果你没有使用过该系统并需要一个指导性的教程

在你操作之前注意：

- 确定你已经把探头连接到仪器前方的探头接口。

- 如果你准备对动物开始扫描成像，请确定扫描的动物已经在动物平台上准备好，并且确定好动物已经跟生理信号采集单元连接

警告：在使用VEVO2100系统之前，任何操作者必须阅读和了解安全需知和安全防范。

- 获取并分析B-Mode图像和导出分析结果：

- 在机器的后面，打开Main Power。

- 在机器的左边，按一下Computer Standby触发键，这时候电脑操作系统启动，然后Vevo2100成像软件启动，在显示器上显示VisualSonics Vevo2100启动对话框。

- 在弹出的Application选择框里面选择成像的应用类型：普通成像或心脏成像

这时系统将初始化探头并打开Study Browser窗口。

- 按一下B-Mode按键。

这时B-Mode成像窗口出现并开始获取B-Mode图像。

- 改善图像质量，你可以调整各种控制按键如：Image Depth按钮、2D Gain按钮和Invert按钮。

- 按Scan/Freeze按钮来冻结扫描。

- 按Cine store按钮来保存系统缓存区的序列图像，实际系统背后工作为：

  - 系统为你产生一个以日期标注的新的研究数据,Serial 1,除第一个图像序列集外

  - 系统保存你获取的以日期标记的B-Mode图像电影片段

- 再按Scan/Freeze键，重新获取图像。

- 然后继续冻结并获取你需要的图像。

- 按Study Management按钮。

出现Study Browser窗口并显示出新的以日期标记的研究数据、研究序列和研究图像。	现在你就可以分析你的图像数据了。

- 在Name列上，双击Series1行。

在回看显示板上显示了你所保存的图像的缩略图。

- 双击第一个缩略图，就会显示B-Mode图像窗口并且会播放你所保存的图像片段

- 使用Cine Loop Review 旋钮：

    - 逆时针方向旋转旋钮可以慢放动态图片，直到达到你希望的一个重放速率

    - 按一下旋钮就可以停止动态图像播放

    - 不管如何，旋转旋钮可以控制动态视频一帧一帧回放

- 按Measure键

在左上方面板上就会出现测量的工具。

- 在测量工具框列表框里面：

    - 可以给你的研究项目点击合适的测量工具包，例如，点击Embryology Package.

系统就会显示可用的测量协议列表。

    - 点击适当的测量协议，例如，点击Placenta。

在协议标签下，系统显示预设的协议测量值列表。

    - 点击适当的测量项，比如，点击Placenta Sag.

列表框就变成了预览面板，而系统也突出了系统使用的协议测量工具图标。对			于Placenta Sag测量，系统使用的是Linear工具。

- 在图像区域位置完成你的测量

当你完成了测量，在预设窗口的测量标签里，基于你设定的预设，系统会申请一个标签	或者索引号给你的测量。

系统也会在Measured Values列表上显示数值。

- 按Study Management

出现Study Browser窗口，显示你最近的操作的已经增加了测量数据的一帧缩略图，包	括测量数据。

- 点击Serial 1然后点击Report.

出现Analysis Browser窗口，并且显示出你做的序列的测量报告，列表按照应用程序包	顺序排列

- 点击Export.

出现Export Report窗口

20.	在Export Report窗口中

    - 浏览你想要导出报告的文件夹。

    - 如果你想新建一个文件夹，选择需要新建文件夹的位置，点击New Folder,输入New Folder Name，然后点击OK。

    - 在Options选项中，如果需要的话你可以在Save As 框中修改报告标题。

    - 点击OK。

系统将导出你的报告。

你已经成功获取了图像并分析图像，最后导出报告。