小鼠代谢笼检测系统操作流程

1.预热:接通代谢笼电源，打开配套电脑系统，进入软件Oxymax Windows V4.21界面，

预热时间为2小时 。

2.设置:点击Experiment → Experiment File Open，选择080003文件。

3.实验设置:将已称重或做过核磁检测的小鼠放入代谢笼中，轻扣好盖子，勿蛮力 。点击Experiment → Setup，在Data File Name栏中输入数据保存路径及文件名，（保存路径:请以本软件根目录+20XX-XX文件夹+使用组别文件夹+使用者姓名文件夹建立，文件名不能是中文） ，依次输入笼中小鼠的ID值，Mass值（可根据实验需求选用总体重或肌肉值），ENTER确认，（Flow值不要修改），如笼位未放满，可右键点击Grp/Cage栏去除。点击Apply → Close 完成设置。

4.实验开始:完成实验设置后点击Experiment → Run ，等待5分钟后正式开始实验检测。

- 5.实验结束及数据导出:实验结束后点击Experiment → Stop，点击File → Create Files → CSV，导出数据。

6.系统清洁:将小鼠取出后，将使用后的笼子、水瓶用清水洗净，晾干待用。

注意事项: 1. 仪器长期运行，2周校准气体1次即可。

2. 仪器工作异常、配件丢失或损坏请及时通知管理员。

3. 除氨剂变色后，请及时通知管理员更换。

4. 干燥剂由蓝色变为紫红色，请及时通知管理员更换。